Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## APARAT USG

| NAZWA |  |
| --- | --- |
| TYP |  |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry/ Punktowane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy i nierekondycjonowany. Rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 2 | Aparat stacjonarny o wadze nieprzekraczającej 100 kg. Aparat, umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy gabinetami, oddziałami. Aparat wyposażony we wbudowane zasilanie bateryjne umożliwiające wykonywanie badań do min. 20 minut bez podłączenia do zasilania sieciowego; podtrzymanie zasilania podczas transportu pomiędzy oddziałami. | TAK (podać) |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 220-230V | TAK |  |
| 4 | Możliwość wprowadzenia aparatu w tryb uśpienia i szybkiego wybudzenia do max. 15 sekund | TAK |  |
| 5 | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | TAK |  |
| 6 | Monitor kolorowy LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 22’’ i o wysokiej rozdzielczości min 1,920 x 1,080 | TAK – parametr punktowany: przekątna ekranu 22’’ – 0 punktów przekątna ekranu powyżej 22’’– 5 punktów |  |
| 7 | Wbudowany konfigurowalny ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 10’ | TAK (podać) |  |
| 8 | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem lewo-prawo min. 30º, góra dół w zakresie min. 15 cm | TAK (podać) |  |
| 9 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, umożliwiający zdalną diagnostykę. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK (podać) |  |
| II. ARCHIWIZACJA |
| 10 | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności min. 400 GB. | TAK (podać) |  |
| 11 | Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie. | TAK (podać) |  |
| 12 | Archiwum aparatu posiadające możliwość szyfrowania dysku twardego, możliwość szyfrowanej komunikacji DICOM, możliwość eksportowania, szyfrowania i anonimizacji danych pacjentów | TAK |  |
| 13 | Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych ¦w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej) | TAK |  |
| 14 | Wbudowana nagrywarka płyt DVD, pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych, nagrywająca na żywo podczas badania, sterowana przyciskiem z konsoli aparatu | TAK |  |
| 15 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie DICOM | TAK |  |
| 17 | Możliwość wysłania z bezpośrednio z aparatu wiadomość email z obrazami z badania i raportem | TAK |  |
| III. TRYBY OBRAZOWANIA |
| 18 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1.500.000 kanałów przetwarzania | TAK (podać) - parametr punktowany: 1 500 000 kanałów – 0 punktów > 1 500 000 kanałów– 5 punktów |  |
| 19 | Dynamika systemu powyżej 260 dB | TAK (podać) |  |
| 20 | Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-16,0 MHz | TAK (podać) |  |
| 21 | Tryb optymalizacji obrazu B z automatyczną korekcją ogólnego wzmocnienia i wzmocnienia strefowego tzw. TGC | TAK |  |
| 22 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 12.000 obrazów | TAK (podać) - parametr punktowany: 12 000 obrazów – 0 punktów > 12 000 obrazów– 5 punktów |  |
| 23 | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 2,0 – 38,0 cm | TAK (podać) - parametr punktowany: głębokość penetracji 38,0 cm – 0 punktów głębokość penetracji > 38,0 cm– 5 punktów |  |
| 24 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu | TAK (podać) |  |
| 25 | Zoom tzw. wysokiej rozdzielczości umożliwiający zwiększenie częstotliwości odświeżania wybranego obszaru badania min. x 20 | TAK (podać) |  |
| 26 | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 10 kątami tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach | TAK (podać) - parametr punktowany: 10 kątów – 0 punktów > 10 kątów – 5 punktów |  |
| 27 | Możliwość zmiany kąta insonacji w trybie 2D poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej . Kąt insonacji sterowany za pomocą pokrętła w zakresie +/-90 º. | TAK (podać) |  |
| 28 | Praca w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, połączona z trybami color, doppler, power doppler, doppler pulsacyjny, obrazowaniem 3D | TAK |  |
| 29 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem color doppler, power doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, doppler pulsacyjny, z obrazowaniem 3D, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu. | TAK |  |
| 30 | Obrazowanie 3D na głowicach volumetrycznych . Oprogramowanie 3D w czasie rzeczywistym o prędkości obrazowania 40 obrazów 3D/s. Funkcja 3D w czasie rzeczywistym z automatyczną detekcją płynu i korektą kształtu bramki skanującej na żywo jak i na obrazach objętościowych zatrzymanych, zarchiwizowanych w aparacie | TAK |  |
| 31 | Obrazowanie 3D połączone z color doppler, color doppler rozszerzony, power doppler, power doppler rozszerzony, z obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego | TAK |  |
| 32 | Oprogramowanie w obrazowaniu 3 / 4 D umożliwiające poprowadzenie dowolnej linii skanującej umożliwiające wyświetlenie organów w trybie renderingu | TAK |  |
| IV. TRYBY PRACY |
| 33 | B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 2.500 obr./sek. | TAK (podać) - parametr punktowany: prędkość odświeżania 2 500 obr./sek. – 0 punktów prędkość odświeżania > 2 500 obr./sek. – 5 punktów |  |
| 34 | Color doppler o maksymalnej mierzonej prędkości min. 4 m/s | TAK (podać) |  |
| 35 | Maksymalna prędkość odświeżania min. 440 obr/s | TAK (podać) - parametr punktowany: prędkość odświeżania 440 obr./sek. – 0 punktów prędkość odświeżania > 440 obr./sek. – 5 punktów |  |
| 36 | Power doppler, rozszerzony tryb power doppler o bardzo dużej czułości | TAK |  |
| 37 | Doppler pulsacyjny o maksymalnej mierzonej prędkości przy zerowym kącie korekcji ≥ 7.5 m/s | TAK (podać) - parametr punktowany: prędkość 7.5 m/sek. – 0 punktów prędkość > 7.5 m/sek. – 5 punktów |  |
| 38 | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-15 mm | TAK (podać) |  |
| 39 | Kolorowy doppler tkankowy na głowicach conwexowych | TAK |  |
| 40 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 41 | Obrazowanie tzw. panoramiczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
| 42 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach | TAK |  |
| V. OPROGRAMOWANIE |
| 43 | Oprogramowanie wraz z pakietami kalkulacyjnymi umożliwiającymi szybkie wykonanie pomiarów do badań: - płuc, - jamy brzusznej, - małych narządów, - naczyniowych, - układu mięśniowo-szkieletowego, - pediatrycznych, - urologicznych, - kardiologicznych Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczeniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR | TAK |  |
| 44 | Oprogramowanie do badań płuc wraz z pakietem obliczeniowym: - pomiar min. 6 odległości - pomiar objętości - pomiar kątów - % zwężenia | TAK |  |
| 45 | Specjalistyczne oprogramowanie do badań położniczych umożliwiające szybkie dokonanie pomiarów poprzez automatyczne wyznaczanie, detekcję i pomiar: - automatyczna detekcja, obrys i pomiar: NT, pomiar przezierności wewnątrzmózgowej IT, pomiar BPD, HC, AC, HL, FL,CM, Cerebellum, Vp, z funkcją umożliwiającą ustawienie sekwencji automatycznie występujących po sobie. Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczaniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR Automatyczna detekcja pomiar FHR | TAK |  |
| 46 | Oprogramowanie ginekologiczno - onkologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI Możliwość ustawienia sekwencji pomiarowych automatycznie występujących po sobie. Możliwość tworzenia, definiowania przez użytkownika nowych pomiarów. | TAK |  |
| 47 | Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zmian nowotworowych guzów jajnika zgodnie z wytycznymi towarzystwa IOTA (algorytm IOTA LR2, simple rules , ADNEX). Protokół klasyfikacji macicy zgodny z ESHRE/ESGE i ASRM | TAK |  |
| 48 | Graficzna prezentacja pomiarów biometrii na siatce centylowej oraz pomiarami Dopplera z przewodu żylnego DV, tętnicy środkowo-mózgowej, pępowinowej, tętnic macicznych; funkcja dostępna w raporcie z badania jak również na żywo podczas badania na ekranie usg | TAK |  |
| VI. GŁOWICE |
| 49 | Głowica liniowa do badań płuc, małych narządów, naczyniowych, układu mięśniowo-szkieletowego: Zakres częstotliwości min. 5,0-13,0 MHz (+/- 1 MHz) Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych | TAK (podać) |  |
| 50 | Głowica typu convex 2D do badań, jamy brzusznej, położniczych, urologicznych: Zakres częstotliwości min. 2,0 – 6,0 MHz.(+/- 1 MHz) Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych Kąt obrazowania w trybie B min. 110º | TAK (podać) |  |
| 51 | Głowica endocavitarna typu 2D/3D/4D do badań ginekologicznych, położniczych, urologicznych: Zakres częstotliwości min. 4,0 - 9,0 MHz.(+/- 1 MHz) Kąt obrazowania w trybie B powyżej 180º Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych Max. głębokość penetracji powyżej 15 cm | TAK (podać) |  |
| 52 | Głowica elektroniczna Microconvex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Zakres częstotliwości pracy min. 5-10 MHz (+/- 1 MHz) Minimum 128 fizycznych elementów Kąt obrazowania w trybie B min. 130 stopni Max. promień krzywizny 12 mm | TAK |  |
| VII. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU W PRZYSZŁOŚCI |
| 53 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21. | TAK |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie biopsyjne wykorzystujące technikę 3D w czasie rzeczywistym do przedstawienia toru biopsyjnego igły. | TAK |  |
| VIII. WYMAGANIA DODATKOWE |
| 55 | Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |
| 56 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  |
| 57 | Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego) | TAK (podać dane serwisu: adres, tel./fax, e-mail) |  |
| 58 | Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy: max. 72 godziny | TAK (podać) |  |
| 59 | Czas usunięcia awarii: max. 7 dni roboczych | TAK (podać) |  |
| 60 | Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 6 lat od daty dostawy | TAK (podać) |  |
| 61 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem medycznym) | TAK |  |
| 62 | Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego | TAK |  |
| 63 | Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną | TAK |  |
| 64 | Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności | TAK |  |

UWAGA:

- Parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanego sprzętu.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.